辽宁省政府采购项目

货物类公开招标

招标文件

项目名称：辽宁省肿瘤医院沈抚示范区院区建设项目医疗设备采购（第3批）

项目编号：JH25-210000-00399

编制单位：大连东大项目管理咨询有限公司

目  录

招标公告	1

第一章 投标人须知	5

第二章 投标文件内容及格式	23

第三章 货物需求	46

第四章 评标方法	67

第五章 政府采购合同条款及格式	77

# 辽宁省肿瘤医院沈抚示范区院区建设项目医疗设备采购（第3批）的招标公告

项目概况

辽宁省肿瘤医院沈抚示范区院区建设项目医疗设备采购（第3批）(项目编号：JH25-210000-00399) 招标项目的潜在供应商应在辽宁省政府采购网获取招标文件，并于2025年2月19日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH25-210000-00399

项目名称：辽宁省肿瘤医院沈抚示范区院区建设项目医疗设备采购（第3批）

预算金额：40000000.00元

最高限价：40000000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单品目最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | PET-CT | 1套 | 25200000.00 |
| 002 | ECT | 1套 | 10000000.00 |
| 003 | 车载CT | 1套 | 4800000.00 |

注：每个品目号下设备的投标报价不得高于对应的单品目最高限价，否则按照无效投标文件处理。

采购需求：本项目为辽宁省肿瘤医院沈抚示范区院区建设项目医疗设备采购（第3批）项目，具体要求详见招标文件第三章货物需求。

合同履行期限：本合同自签订之日起生效，至辽宁省肿瘤医院沈抚示范区院区项目具备本项目（货物）的安装条件并且货物（设备）安装调试完并经验收合格之日止。甲方将依据项目进展情况等综合因素提前通知乙方供货，甲方将提前2个工作日通知乙方。乙方在接到甲方通知后，需在90日内按甲方通知中的规定完成货物的交付、安装及调试工作并达到验收标准（具体以甲乙双方签订的合同为准）；

需落实的政府采购政策内容：促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持脱贫攻坚等相关政策等。

本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三款之规定，不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有药监部门批准的医疗器械生产或经营证明文件，并在有效期内；

（2）具有药监部门批准的所投产品医疗器械注册备案证明文件，并在有效期内；

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网“首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间：2025年1月22日16时00分至2025年2月6日00时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁政府采购网网上获取招标文件。

方式：在线下载

售价：0元人民币

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2025年2月19日9点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：电子文件递交至辽宁政府采购网、备份文件递交到大连东大项目管理咨询有限公司开标室（沈阳市皇姑区黄河南大街56号中建峰汇广场A座6楼606室）

六、开启

时间：2025年2月19日9点30分（北京时间）

地点：大连东大项目管理咨询有限公司（沈阳市皇姑区黄河南大街56号中建峰汇广场A座6楼606室）

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

九、其他补充事宜

1、投标文件递交方式采用线上递交及现场备份投标文件递交同时执行并保持一致，参与本项目的供应商须自行办理好CA锁，如因供应商自身原因导致未线上递交投标文件的按照无效投标文件处理。具体操作流程详见辽宁政府采购相关通知。

2、关于电子标评审的相关要求详见辽财采函〔2021〕363号“关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知”。电子文件报送截止时间同递交投标文件截止时间（即开标时间）、解密为30分钟。如供应商未按照规定的时限响应按照无效投标文件处理。

3、请供应商自行准备笔记本电脑并下载好对应的CA认证证书带至开标现场进行电子解密。同时供应商须自行准备好备份投标文件于递交投标文件截止时间前递交至大连东大项目管理咨询有限公司（沈阳市皇姑区黄河南大街56号中建峰汇广场A座6楼606室），如未递交备份投标文件而遇到系统突发故障时，供应商因无备份投标文件导致评审无法继续的按照无效投标文件处理，供应商仅提交备份投标文件的而没有进行网上递交投标文件的，投标无效。关于具体的备份投标文件的格式、存储、密封要求详见招标文件。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：辽宁省肿瘤医院

地址：沈阳市大东区小河沿路44号

联系方式：024-81916510

2.采购代理机构信息

名称：大连东大项目管理咨询有限公司

地址：沈阳市皇姑区黄河南大街56号中建峰汇广场A座6楼606室

联系方式：024-81851321

邮箱地址：2444761792@qq.com

开户行：广发银行股份有限公司沈阳黄河支行

账户名称：大连东大项目管理咨询有限公司沈阳分公司

账号：9550880230259300131

3.项目联系方式

项目联系人：张诗敏、马博

电话：024-81851321

第一章 投标人须知

## 一 、投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：辽宁省肿瘤医院 地 址：沈阳市大东区小河沿路44号 联系人：王老师 电 话：024-81916510 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：大连东大项目管理咨询有限公司 地 址：沈阳市皇姑区黄河南大街56号中建峰汇广场A座6楼606室 联系人：张诗敏、马博 电 话：024-81851321 |
| 1.3.4 | 合格供应商还要满足的其它资格条件 | （1）供应商须具有药监部门批准的医疗器械生产或经营证明文件，并在有效期内； （2）具有药监部门批准的所投产品医疗器械注册备案证明文件，并在有效期内； |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品 | £是 ■否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购 | £是 ■否 |
| 1.3.7 | 是否有政府强制采购的节能产品 | £有，具体产品为 ■没有 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标 | £是 ■否 |
| 1.4.8 | 联合体投标的其他资格要求 | 无 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：40000000.00元人民币 最高限价：40000000.00元人民币 品目号; 品目名称; 数量; 单品目 最高限价（元）. 001; PET-CT; 1套; 25200000.00. 002; ECT; 1套; 10000000.00. 003; 车载CT; 1套; 4800000.00. 注：每个品目号下设备的投标报价不得高于对应的单品目最高限价，否则按照无效投标文件处理。 |
| 4 | 计量单位 | ■中华人民共和国法定计量单位 £其他： |
| 6.1 | 现场考察、开标前答疑会 | ■不组织 £组织，时 间： 地 点： 联系人： 电 话： £组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 10.3 | 核心产品 | PET-CT |
| 11.3 | 样品或演示 | ■不需要提供样品 £需要提供样品 1、递交样品的截止时间： 年 月 日 时（北京时间） 递交样品地点： 递交样品联系人： 递交样品联系电话： 2、样品制作的标准和要求： 3、随样品提交相关检测报告要求： （包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等） 4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。 ■不需要提供演示 £需要提供演示 1、演示时间： 演示地点： 演示顺序： 2、演示要求： （内容、设备等要求） |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | ■所有投标均按人民币货币进行报价。 £其它： |
| 13.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额：400000.00元 2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前； 3、投标保证金缴纳方式：■保函 ■支票 ■电汇 □其他： 保证金收款人银行信息： 开 户 名：大连东大项目管理咨询有限公司沈阳分公司 开 户 行：广发银行股份有限公司沈阳黄河支行 账 号：9550880230259300131 4、保证金退还方式：电汇（支票、保函除外） 5、保证金退还咨询电话：024-81851321 6、其它： 采购代理机构最迟在采购单位与中标人签订书面合同后5日内向中标人和未中标的供应商退还投标保证金（非采购代理机构原因造成无法退还保证金除外）； 中标人在按要求签署合同书后，持合同原件及复印件、投标保证金汇款凭证到采购代理机构退还投标保证金； 未中标人持投标保证金汇款凭证到采购代理机构办理投标保证金退还事宜； （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 15.1 | 投标有效期 | 90 日历日 |
| 16.1 | 投标文件及电子文档份数 | 本项目无需提供纸质文件。 本项目须递交备份投标文件。 格式：同辽宁政府采购网上传的投标文件一致（可加密且具有目录的且加盖公章的PDF版）上传的电子文件必须清晰，如因内容模糊不清，专家无法评审，供应商自行承担相关后果。 存储方式：U盘 密封：详见第二章 投标文件内容及格式“备份投标文件外封面、封口格式” 份数：1份 注：供应商上传于辽宁政府采购网的投标文件正常解密的且采购活动正常进行的，备份投标文件自动失效。 采购代理机构在中标通知书发出前，以电话的形式通知全部参与投标的供应商将未使用的密封备份投标文件退还并签字确认存档。（退还及签字时间在采购代理机构在中标、成交通知书发出前） 未递交备份投标文件的按照投标响应无效处理。 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 21 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表 2 人，评审专家5人组成，共 7 人。 |
| 25.1 | 样品的评审方法以及评审标准 演示的评审方法及评审标准 | ■样品：无需提供样品 1、样品评审办法： 2、样品评审标准： ■演示：无需演示 1、演示评审办法： 2、演示评审标准： |
| 27.2 | 评标办法 | ■综合评分法 £最低评标价法 |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 3 |
| 31 | 确定中标人的方式 | 中标人数量： 1 ■采购人委托评标委员会直接确定中标人 £采购人确定中标人 |
| 35.1 | 履约保证金 | ■本项目不收取履约保证金 £本项目收取履约保证金 履约保证金金额： 履约保证金递交时间： 履约保证金递交方式：□保函 □支票 □电汇 账户信息： 开 户 名： 开 户 行： 账 号： 履约保证金退还时间及规定： （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 36 | 采购代理服务费 | £本项目不收取采购代理服务费 ■本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由中标供应商向采购代理机构予以支付。 支付标准：参照计价格[2002]1980号文件规定的货物类招标收费标准收取； 支付形式：现金或电汇； 支付时间：中标结果发布之日起3日内支付； |
| 39.3 | 质疑 | 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1、质疑方式：线上或纸质质疑，具体详见辽财采规〔2021〕8 号。（注： 质疑供应商或投诉人无法在系统中提出质疑或提起投诉的， 可继续采取现场提交、邮寄、电子邮件等方式进行质疑、投诉）。 2、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内登录系统向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。 3、电子化质疑投诉的具体要求详见关于印发《辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法》的通知（辽财采规〔2021〕8 号）。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予受理。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果） |
|  | 备注 | 1.对于中小微企业的相关规定具体执行“政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）”的相关规定。 2.关于电子标评审的相关要求详见辽财采函〔2021〕363号“关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知”。电子文件报送截止时间同递交响应文件截止时间（即开标时间）、解密为30分钟。如供应商未按照规定的时限响应按照无效投标文件处理。 3.投标文件递交方式采用线上递交及现场备份投标文件递交同时执行并保持一致，备份投标文件于递交投标文件截止时间前递交至大连东大项目管理咨询有限公司（沈阳市皇姑区黄河南大街56号中建峰汇广场A座6楼606室），关于具体的备份投标文件的格式、存储、密封要求详见招标文件。投标人仅提供备份投标文件的，投标无效。 4.请供应商自行准备笔记本电脑并下载好对应的CA认证证书带至开标现场进行电子解密。同时供应商须自行准备好备份投标文件于递交投标文件截止时间前递交至大连东大项目管理咨询有限公司（沈阳市皇姑区黄河南大街56号中建峰汇广场A座6楼606室），如未递交备份投标文件而遇到系统突发故障时，供应商因无备份投标文件导致评审无法继续的按照无效投标文件处理，供应商仅提交备份投标文件的而没有进行网上递交的响应文件的，投标无效。关于具体的备份投标文件的格式、存储、密封要求详见招标文件。供应商须承诺备份投标文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致。 5.根据辽财采函【2021】363号文件要求，供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理： （1）因供应商原因造成投标文件未解密的； （2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标报价等问题影响电子评审的； （3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份投标文件不符合要求等问题影响评审的。 出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。 6.采购活动中出现以下情况，导致电子评审系统无法正常运行，或者无法保证电子评审的公平、公正和安全时，采购人、采购代理机构应按以下规定处理： （1）电子评审系统发生故障导致无法登录访问； （2）电子评审系统数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子评审系统出现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子评审的公平、公正和安全的情况。 出现上述情形，采购人或采购代理机构应及时向辽宁政府采购网平台运维服务机构申请技术鉴定，同时提供用户账号、项目名称及编号、具体情形等相关信息，并保持通讯畅通。平台运维服务机构将在30分钟内对问题进行鉴定，将鉴定结果反馈采购人或采购代理机构，并记录存档。采购人、采购代理机构应将有关情况请示本级财政部门后，分类进行处理。其中： （1）接收投标、响应文件截止时间前出现上述情形影响供应商上传响应文件但不影响采购活动公平公正的，可使用其备份响应文件进行评审。 （2）接收投标、响应文件截止时间后出现上述情形但短时间可以消除的，应当延长评审时间，短时间内无法消除的，可启用备份响应文件进行评审。 （3）出现影响或可能影响采购活动公平公正的，应当重新开展采购活动。 因未进行技术鉴定或未报本级财政部门造成质疑投诉的，由采购人、采购代理机构自行承担相应责任。 7.启用备份响应文件应由采购人、采购代理机构和相关供应商共同签字确认，供应商未到场的，通过视频方式进行确认。系统恢复后采购人或采购代理机构应及时将备份响应文件上传至电子评审系统，并将存储备份响应文件的介质与采购档案一并存档。供应商上传的响应文件正常解密的且采购活动正常进行的，备份响应文件自动失效。采购人、采购代理机构应在中标、成交通知书发出前将未使用的密封备份响应文件退还供应商，并做好记录存档。 8.因系统新增IP重复度筛查功能，如出现不同供应商IP地址一致情形，由此产生的一切后果由供应商自行承担。 |

注：表格中“■”项为被选中项。

## 二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人（供应商）

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人（供应商）：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 三 招标文件

8.招标文件构成

8.1招标文件内容如下:

招标公告

- 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。

13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1供应商应按供应商须知表16.1款中的规定，准备上传电子投标文件和递交备份文件。

★16.2投标文件由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按采购文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。

## 五 投标文件的递交

★17.备份文件的密封和标记

17.1供应商应将备份文档密封。

17.2所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

17.3如果投标人未按上述要求密封，其备份投标文件将被拒绝接收。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件、备份文件截止时间前，将投标文件、备份文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2递交备份文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件（及备份文件）的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件（及备份文件）的组成部分。否则，修改后的投标文件（及备份文件）或撤回行为无效。

19.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.4采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

## 六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，当众在辽宁政府采购网解密电子投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4辽宁政府采购网由投标人自行填写的开标一览表内容为投标文件的有效组成部分。如出现未响应招标文件要求的，按照无效响应处理。

20.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查

22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25样品及演示

25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的或超过单品目最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

（10）因供应商自身原因导致网上流程无法继续进行的，如未上传电子投标（响应）文件、供应商现场无法进行解密等情况。

（11）因供应商原因造成投标文件未解密的；

（12）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；

（13）只在辽宁政府采购网电子评标系统中上传投标文件的而未递交备份文件。

（14）供应商仅提交备份文件的，投标（响应）无效。

26.3因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的，由供应商自行承担相应责任。

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》及《辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法》的要求，在法定质疑期内以线上或纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》及《辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

# 第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、备份文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备份文件外封面、封口格式 | 1 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 2 |
| 3 | 投标文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | 4 |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 5 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 6 |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 7 |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 8 |
| 11 | 其它资格证明文件： （1）供应商须具有药监部门批准的医疗器械生产或经营证明文件，并在有效期内； （2）具有药监部门批准的所投产品医疗器械注册备案证明文件，并在有效期内； |  |
| 12 | 信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询） |  |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 10 |
| 2 | 递交投标保证金证明材料复印件 |  |
| 3 | 开标一览表 | 11 |
| 4 | 分项报价表 | 12 |
| 5 | 技术规格偏离表 | 13 |
| 6 | 商务条款偏离表 | 14 |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 15 |
| 8 | 其他符合性证明材料： 应特别注明为★号项技术要求应提供有效证明材料（包括但不限于制造商盖章的产品技术说明书或制造商发行的技术白皮书或产品彩页等文字资料或图纸或数据均可），投标人的响应内容应用方框圈出，醒目注明，便于评委查找。）（必须提供能证明所投产品的技术参数的证明材料，上述任意一项均可） |  |
| 9 | 关于“电子文件和备份文件一致性”的承诺函 | 16 |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） |  |
| 2 | 进口产品的制造厂家的授权书（本项目不适用） | 17 |
| 3 | 监狱企业证明文件 |  |
| 4 | 中小企业声明函 | 18 |
| 5 | 残疾人福利性单位声明函 | 19 |
| 6 | 列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用） |  |

重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

- 格式1

备份文件外封面、封口格式

封面格式：

备份文件 所响应包号：第 包 项目名称： 项目编号： 供应商名称（加盖单位公章）：

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

- 格式2

投标文件的封皮

投  标  文  件

所响应包号：第  包

项目名称：

项目编号：

供应商名称 ：

## 格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

## 格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：                            邮政编码 ：

传        真：                            电     话：

日        期:

## 格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式9

联合体协议书（本项目不适用）

(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

3.

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执  份。

牵头人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

成员名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式10

投标函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述备份文件  份，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 本项目投标总价详见开标一览表。

- 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）中标结果发布之日起3日内支付招标代理服务费。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：

电话：                              电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖单位公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

日    期：

## 格式11

开标一览表

包号：                                                      报价单位：

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：

1.此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

★2.辽宁政府采购网电子系统填写的开标一览表是投标文件的有效组成部分，应与本表格一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式12

分项报价表

包号：                                                      报价单位：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：总价应和开标一览表的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式13

技术规格偏离表

| 包号/序号：001/001 产品名称：PET/CT 数量：1 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 品目001：PET/CT（数量：1） 1.技术参数及要求: ★1.1所投品牌最新型号的PET/CT设备 ★1.2 PET≥36环，CT≥64层 2.机架 2.1 内置激光定位系统 2.2 机架结构:一体化机架 ▲2.3机架孔径:≥76cm ▲2.4机架厚度:≤146cm 2.5 PET机架冷却方式:原厂水冷 ▲2.6总重量（包括机架和扫描床）：≤3900kg 3.扫描床 3.1 最大承重：≥227kg 3.2 最小水平移动速度：≤1mm/s 3.2 最大水平移动速度：≥200mm/s 3.3 扫描床定位精度：≤0.5mm 3.4 低衰减头托、肢体支架及身体固定装置 3.5 安全保护装置 3.6 最大扫描长度≥190cm 4.PET部分 4.1 晶体： ★4.1.1 晶体材料：LSO或LYSO或LBS ▲4.1.2 单个晶体尺寸：长×宽≥3.0mm×3.0mm ★4.1.3 晶体厚度≥20mm或轴向视野≥35cm ▲4.1.4 晶体块数：≥45000 ★4.1.5 晶体环数：≥36环 4.1.6 每个晶体环晶体总数：≥760 4.2 探测器： ★4.2.1 探测器类型：SiPM或DPC 4.2.2 总光电转换器数（不接受SiPM微通道数的概念）：≥29000 4.2.3 SiPM覆盖率：≥90% 4.3 衰减校正：CT衰减校正 4.4 PET飞行时间（TOF）技术（含软、硬件） 5.CT部分 5.1 探测器： 5.1.1 材料：稀土陶瓷 5.1.2 探测器物理排数：≥32排 5.1.3 单圈扫描采集层数：≥64层 ▲5.1.4 单圈扫描图像重建层数：≥160层 5.2 滑环类型：低压滑环 5.3 CT驱动方式：电磁驱动 5.4 球管： 5.4.1 球管散热方式：水冷+油冷 5.4.2 阳极最大散热率：≥7000KHU/min ▲5.4.3 有效阳极热容量：≥30MHU 5.4.4 最大焦点尺寸：≤0.9mm*1.1mm（按面积计算） 5.4.5 小焦点尺寸：≤0.7mm*0.7mm（按面积计算） 5.4.6 70kV超低剂量扫描技术 6.性能参数 6.1 PET参数： 6.1.1 灵敏度（NEMA灵敏度×TOF增益值，不接受其他算法增益）：≥55cps/kBq 6.1.2 横向扫描视野：≥70cm 6.1.3 符合时间窗：≤4.7ns 6.1.5 采集能窗下限：≥435Kev ▲6.1.6 系统能量分辨率：≤9% 6.1.7 散射分数：≤38% 6.1.8 NEMA空间分辨率(FWHM mm, FBP） 6.1.8.1 横向： （1）距中心1cm：≤3.7 （2）距中心10cm：≤4.3 6.1.8.2轴向： （1）距中心1cm：≤3.7 （2）距中心10cm：≤4.5 6.1.9 重建矩阵（PET矩阵，非显示屏矩阵）：≥512 6.1.10 系统达到峰值时的噪声等效计数率Peak NECR（NEMA NECR peak×TOF增益值，不接受其他算法增益）：≥998 6.1.11 系统TOF时间分辨率(@5.3kBq/ml)：≤220ps ▲6.1.12 系统TOF时间分辨率(@NECR peak峰值活度)：≤220ps 6.1.13 TOF漂移（5.3kBq/ml到NECR peak峰值活度）：≤5ps 6.2 CT参数： ★6.2.1 最大扫描速度：≤0.35s/360° 6.2.2 最薄扫描层厚：≤0.6mm 6.2.3 高压发生器功率：≥80KW 6.2.4 最大管电流：≥666mA ▲6.2.5 空间分辨率：≥24LP/cm 6.2.6 密度分辨率：≤5.0mm@0.3% 7.计算机系统 7.1 采集和后处理工作站 7.1.1 原厂采集工作站硬件：一套 7.1.1.1 主频：自报 7.1.1.2 内存：≥256GB 7.1.1.3 硬盘：≥4TGB 7.1.1.4 显示器：≥19寸 7.1.2 原厂后处理工作站硬件：一套 7.1.2.1 主频：自报 7.1.2.2 内存：≥64GB 7.1.2.3硬盘：≥1TGB 7.1.2.4显示器：≥19寸 8.PET/CT应用软件 8.1 PET应用软件： 8.1.1 图像采集软件 8.1.2 图像处理（重建）软件 8.1.3 图像显示软件 8.1.4 定量分析软件 8.1.5 3D迭代重建软件 8.2 CT应用软件： 8.2.1 图像采集软件 8.2.2 图像处理（重建）软件 8.2.3 图像显示软件 8.2.4 图像分析软件 8.2.5 校正软件 8.2.6 质量控制软件 8.2.7 辐射剂量计算软件 8.2.8 低剂量软件 8.2.9 自动剂量调节软件 8.3 PET-CT应用软件： 8.3.1 同机图像融合软件 8.3.2 图像处理软件 8.3.3 图像显示软件 8.3.4 图像分析软件 8.3.5 校正软件 8.3.6 质量控制软件 8.3.7 图像传输软件 8.3.8 脑专用采集显像 9.PET/CT质控与保养 9.1 PET/CT专业校正软件 9.2 PET/CT质量控制软件 9.3 PET质控校准源 9.4 PET质控校准源类型：Ge68或Na22定制放射源 9.5 枚数：≥2个 9.6 PET质控校准源屏蔽装机 9.7 CT质控水模 9.8 NEMA2018专业质控软件 9.9 PET NEMA灵敏度模体 9.10 PET NEMA散射模体 9.11 PET质量控制测试模体 9.12 PET NEMA2018质控附件:PET空间分辨率20cm规格支架，提供PET/CT融合精度质控配件 9.13 基于Ge68定制放射源的自动质控技术 10.PET-CT多中心解决方案 10.1 异机定量功能：实现不同设备不同重建方式下，PET定量的一致性，不同设备不同重建方式的误差≤10%； 10.2 异机定量功能：加入滤波器后不影响临床PET图像质量，非两步法（即分别生成加定量滤波和不加定量滤波的图像） 10.3 对比度还原曲线（RC）自动测量 10.4 跨重建参数归一化滤波器 10.5 跨重建参数归一化重建引擎 10.6 跨设备图像归一化滤波器 10.7 跨设备图像归一化重建引擎 10.8 异机定量专业质控模体 11.实影渲染成像技术（全息仿生成像） 11.1 实影渲染融合成像，模拟可见光子与CT扫描获得的体积数据相互作用，生成逼真的患者解剖图像，并实现CVRT解剖影像与PET功能影像的实景渲染融合影像技术 11.2 不同于传统的 VR 方法通过每个像素将单条直线光线追踪到体积数据（“射线投射”），提供通过追踪每个像素的数百或数千条光子路径来获取患者解剖结构的实影渲染成像技术 11.3 提供蒙特卡洛算法的计算最佳关路径的随机子集 11.4 提供平均多个蒙特卡洛本来迭代的重建技术，用于获得最终临床图像 11.5 提供摄影高动态范围(HDR)光图的数据照明技术，实现自然光与光子散射和吸收的精确模拟相结合，观察到软阴影、环境光遮蔽、体积散射和次表面光子相互作用等阴影效果，产生逼真图像 11.6 通过对具有可变光圈、焦距和曝光的虚拟相机进行建模，实现景深和运动模糊等附加效果 11.7 CVRT解剖影像与PET功能影像的实景渲染融合影像技术 12.全身动态采集平台 12.1 非床位式的连续进床PET扫描 12.2 无需床位重叠的轴向灵敏度均一技术 12.3 可灵活设定扫描范围，非床位式，可避免多余的CT扫描 12.4 每个不同范围可自由设定采集速度、时间及距离，非床位式，床位重叠范围0%。 13.全身动态重建平台 13.1 提供动态响应线LOR的采集技术：非床位式静态响应线 13.2 提供动态响应线LOR的重建技术：非床位式静态响应线 13.3 提供动态响应线LOR的读取和存储：非床位式静态响应线 14.其他配置 14.1科研版计算机一套：含显示器，内存：≥128G, CPU:不低于RTX4090，显存不低于24G； 14.2 ≥24寸医用显示器二套，屏幕分辨率≥1920×1200像素，最大亮度≥600尼特，对比度：≥1,000:1 14.3 激光打印机2台，打印技术：激光打印，打印符合(每月，A4)≥80000页，打印质量≥1200*1200dpi,具备显示屏，具备USB接口，具备千兆网 14.4 彩色喷墨打印机2台 14.5 中报系统：不低于三个端点 |  |  |  |  |
| 包号/序号：001/002 产品名称：ECT-CT 数量：1 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 品目002：ECT-CT（数量：1） 1.总体：机型须为单光子发射型断层扫描仪，配备诊断级 CT 2.探头 2.1 全数字化大视野高清探头（HD探头） 2.2 提供三维自适应机架 2.3 探头有效视野：≥530mm×380mm 2.4 晶体类型及厚度：≥3/8 英寸NaI晶体 ★2.5 固有能量范围：40-620KeV或35-588KeV 2.6 光电倍增管（PMT）：≥59只/探头 ▲2.7 双探头断层采集角度：90度、180度及76或79度夹角 2.8 单光子最大计数率：≥460KCPS 2.9 探头全自动归位功能 2.10 旋转中心校正系统 2.11 能量、线性及均匀度校正系统 2.12 SPECT三维重建空间分辨率(带散射，LEHR) ▲2.12.1 中心：≤5.9mm 2.12.2 径向：≤5.1mm 2.12.3 切向：≤4.2mm 3.准直器要求 3.1 提供低能高分辨准直器： 3.1.1 系统灵敏度NEMA标准(低能高分辨准直器：10cm处)：≥202cpm/µCi 3.1.2 容积灵敏度NEMA标准（低能高分辨准直器，99mTc）：≥12,000cps/(MBq/cm2) 3.1.3 准直器壁厚：≥0.15mm ▲3.1.4 低能高分辨型准直器重量：≤30kg/个 3.1.5 低能高分辨型准直器孔数>140000孔/准直器 3.2 提供高能准直器： ▲3.2.1 系统灵敏度NEMA标准(高能通用准直器：10cm处)：≥130cpm/µCi 3.2.2 高能准直器壁厚：≥1.9mm ▲3.2.3 高能准直器重量：≤125kg/个 3.3 四合一准直器车 3.4 提供中能准直器： ▲3.4.1 系统灵敏度NEMA标准(中能准直器：10cm处)：≥260cpm/µCi 3.4.2 中能准直器壁厚：≥1.1mm ▲3.4.3 中能准直器重量：≤64kg/个 4.机架： 4.1 提供开放式机架设计 4.2 扫描床可移开；双探头可成多种角度，进行不同位置断层扫描 4.3 180 度模式下双探头之间最小距离（带LEHR 准直器情况下）：≤19.5cm 4.4 180 度模式下双探头之间最大距离（带LEHR 准直器情况下）：≥72cm 4.5 SPECT机架旋转角度范围 ：≥540º 4.6 SPECT机架旋转精度 ：≤0.1° 4.7 探头头尾角倾斜技术：±16° 4.8 机架孔径：≥70cm 4.9 SPECT探头在90度、180度及76度夹角断层采集模式下，都能采用实时身体轮廓自动跟踪技术 4.10 身体轮廓自动跟踪模式下，探头与病人的距离：≤1.2cm 4.11 身体轮廓自动跟踪模式下，最快全身扫描速度：≥60cm/min 4.12 全身扫描矩阵：256×512，256×1024，512×1024 4.13 SPECT全身扫描长度：≥200cm 4.14 SPECT探头连续螺旋采集 4.15 SPECT探头连续最大转速：≤10s/圈 4.16 SPECT/CT系统机架重量 ：≤3,700kg 4.17 一键完成SPECT/CT开关机 5.检查床 5.1 检查床最大承重：≥227kg 5.2 检查床的最低高度：≤50cm 5.3 检查床的最高高度：≥105cm 5.4 床位定位精准误差：≤1mm 5.5 后端联动支撑系统 5.6 检查床内置点源支架 6.SPECT采集模式 6.1 平面Static采集 6.2 平面dynamic采集 6.3 平面gated 采集 6.4 断层SPECT 采集 6.5 断层gated SPEC采集 6.6 dynamic SPECT（动态断层）采集 6.7 whole-body 平面采集 6.8 whole-body SPECT(全身断层)采集 6.9 List-mode采集模式 6.10 回顾式心电门控 7.螺旋CT ★7.1 物理探测器排数≥16 排 7.2 原始采集层数≥16 层 7.3 重建层数≥32层 7.4 最大等效高压发生器功率：≥70kw 7.5 最大等效球管阳极热容量：≥8MHU 7.6 球管最大输出电流：≥240mA 7.7 球管最大电压：≥130kV 7.8 球管焦点：焦点大小可变，≥2种 7.8.1 球管小焦点短径长度：≤0.4mm 7.8.2 球管大焦点短径长度：≤0.7mm 7.9 CT空间分辨率（X/Y）： 7.9.1 空间分辨率@2% MTF(±10%)：≥15.0 lp/cm 7.9.2 空间分辨率@10% MTF (±10%)：≥14.5 lp/cm 7.9.3 空间分辨率@50% MTF(±10%)：≥11.5 lp/cm 7.10 CT重建视野：≥70cm 7.11 最薄重建层厚：≤0.6mm ▲7.13 最大SPECT与CT断层连续扫描范围：≥184cm ▲7.14 螺旋连续扫描最大时间：≥200秒 8.采集重建工作站 8.1 配备一体化超高档多功能全身扫描SPECT/CT采集操作工作站 8.2 提供最新原厂独立采集工作站，SPECT和 CT为同一系统采集，window或Linux 8.3 CPU主频：自报 8.4 主内存：≥32GB 8.5 硬盘：≥960GB 8.6 数据图像传输：提供所有 DICOM3.0和Work list标准协议 8.7 远程维修诊断系统 8.8 自动语音系统及双向语音传输 9.原厂高级独立影像工作站 9.1 CPU主频：自报 9.2 主内存：≥96GB 9.3 硬盘：≥1.8TB 10.SPECT处理及显示软件包 10.1 2D感兴趣区(ROI)的生成、处理及显示，便于临床定量分析 10.2 3D感兴趣区(VOI)的生成、处理及显示，便于临床定量分析 10.3 各种曲线的生成、计算、处理及显示 10.4 图像的电影显示 10.5 全身断层采集与处理功能 10.6 动态采集与处理功能 10.7 滤波反投影和迭代法图像重建软件包 10.8 运动伪影自动识别及校正软件 10.9 全身骨骼（或局部）分析软件包 10.10 肺通气和灌注分析软件包 10.11 甲状腺摄取分数计算工具 10.12 甲状旁腺成像分析工具提供 10.13 胃排空指数分析工具 10.14 食道运动分析工具 10.15 胆囊排泄分数计算工具 10.16 肾脏灌注和功能分析软件包 10.17 心肌显像定量分析软件系统 10.18 心肌血流灌注分析软件包 10.19 心血池处理软件(心脏收缩、舒张及运动功能) 10.20 门电路心肌灌注断层显像质量控制软件包 10.21 心脏首次通过分析软件包 10.22 心室壁运动动态显示功能 10.23 动态肝胆时间放射性定量分析，包括自动提供排泄率、达峰时间、半排时间等。 10.24 动态胃时间-放射性定量分析，包括自动提供排泄率、达峰时间、半排时间等。 10.25 病人移动纠正技术 10.26 多时间点疗效评估 10.27 4DM心脏后处理软件 10.28 回顾式重建，采集完成后可调整参数多次重建 10.29 支持自动运动校正的迭代重建 10.30 支持自动呼吸校正的迭代重建 10.31 心脏门控成像衰减校正技术 10.32 心脏门控成像散射校正技术 11.CT处理及显示软件包 11.1 虚拟内窥镜技术 11.2 3D彩色透视解剖图谱 11.3 VRT容积再现技术 11.4 Time line精准曝光显示 11.5 CT造影剂追踪触发 11.6 自适应定位相调制 11.7 自适应管电流调制 11.8 敏感部位剂量关爱技术（乳腺、甲状腺或眼晶状体等） 11.9 基于生数据和图像域的迭代重建技术 11.10 低剂量锡板过滤光筛技术 11.11 MPR 11.12 最大密度投影MIP 11.13 最小密度投影MinIP 11.14 表面三维SSD 11.15 CT电影 11.16 螺旋扫描降噪软件 11.17 运动伪影校正软件 12.其他配置： 12.1 头托 12.2 内置式心电门控 12.3 四象限铅栅模型 12.4 可填充泛源模型 12.5 UPS包含控制台和设备 12.6 科研版计算机一套：含显示器，内存：≥128G, CPU:不低于RTX4090，显存不低于24G； 12.7 ≥24寸医用显示器二套，屏幕分辨率≥1920×1200像素，最大亮度≥600尼特，对比度：≥1,000:1 12.8 激光打印机1台，打印技术：激光打印，打印符合(每月，A4)≥80000页，打印质量≥1200*1200dpi,具备显示屏，具备USB接口，具备千兆网 12.9 彩色喷墨打印机2台 12.10 竖屏一套：分辨率≥3MP(1536*2048),尺寸：≥21.3-inch(3:4),对比度≥1800:1； 12.11 ≥86寸医疗一体化大屏一套，屏幕分辨率：≥3,840×2,160像素，对比度：≥1,200:1，亮度≥500 cd/m2 13.先进技术： 13.1 原厂SPECT心脏成像技术：提供原厂SPECT心脏成像技术（提供Evolution for Cardiac或 Flash 3D心脏高级成像系统） 13.2 原厂SPECT骨成像技术：提供原厂SPECT骨成像技术（提供Evolution for Bone或Flash 3D for Bone高级心脏成像系统) 13.3 智能肋骨标记 13.4 智能脊柱标记 13.5 智能肺分割 13.6 智能平面生成，根据断层图像自动生成平面图像 13.7 智能呼吸校正 13.8 智能运动校正 13.9智能全身肿瘤负荷定量 13.10 智能病灶分割 |  |  |  |  |
| 包号/序号：001/003 产品名称：X射线计算机体层摄影设备（车载CT） 数量：1 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 品目003：X射线计算机体层摄影设备（车载CT）（数量：1） 1.设备要求：提供2015年以后的新机型。 2.机架系统 ★2.1 机架孔径：≥70cm ▲2.2 原厂内置一体化摄像头或天眼摄像：机架上具备内置一体化摄像头，扫描全程监控患者有否移动、对造影剂有无过敏反应等情况。监控图像可在主机显示。 3.X线系统 ： ★3.1 球管阳极物理热容量：≥3.5MHU 3.2 球管提供能谱纯化Sn技术 提供以球管的能谱纯化技术，滤过低能级射线，以大幅度降低剂量，提高图像质量。提供Sn110KV, Sn130KV管电压； ▲3.3 电压值≥5档球管电压自动调节选择 3.4 球管敏感器官关爱技术：提供球管X线对敏感器官的保护，对敏感器官停止放线，在其他角度进行补偿投照，避免X线对眼睛、甲状腺和乳腺的直接照射和辐射伤害。 3.5 球管大焦点尺寸：≤0.8mm×0.7mm ▲3.6 球管小焦点尺寸：≤0.8mm×0.4mm 4.探测器： 4.1 成像图像层数：≥32层图像/360º 4.2 3D防散射线滤线栅：探测器上具备3D防散射线滤线栅硬件 4.3 探测器通道数：≥768个/排 ▲4.4 探测器排列方式：对称等宽排列 4.5 具备机架上呼吸控制专用指示灯(非X线暴光指示灯) 5.扫描床系统 ★5.1 床水平移动最大速度：≥200mm/s 6.主控台（数量：1套） 6.1 提供一体化计算机：提供计算机整合在机架中的内置设计，节省扫描间建筑成本。 6.2 重建矩阵：≥512×512 6.3 显示矩阵：≥1024×1024 6.4 处理功能：具备扫描、重建、显示、查询、存储、打印等操作 6.5 高分辨率逐行扫描显示器：≥1024×1280 LCD，≥23寸 6.6 DICOM3.0图像格式，符合DICOM标准的工作列表、存储、传输、查询、打印、工作单（worklist）等功能； 7.扫描参数 ▲7.1 最薄层厚厚度：≤0.6mm ▲7.2 最大视野：≥60cm ▲7.3 最长连续螺旋扫描时间：≥200秒 7.4 提供根据生理解剖角度的自由重建：对脊柱、后颅窝等器官，在扫描后自动进行小角度和自由角度重建，符合人体生理解剖，不需要医生手动进行角度重建。 8.图像质量 8.1 可视空间分辨率10%MTF：≥14.5 LP/CM（X-Y轴） 8.2 可视空间分辨率50%MTF：≥11.8 LP/CM（X-Y轴） 8.3 密度分辨率：≤3mm@3%（≤14 mGy,16 cm CATPHAN Phantom） 9.临床应用功能 9.1 自动检测扫描范围：在扫描完成后系统自动检测扫描范围是否完整 9.2 自动检测造影剂浓度：在扫描完成后系统自动检测造影剂浓度是否达到诊断水平。 9.3 具有多平面重建和曲面重建 9.4 具有最大密度投影 9.5 具有最小密度投影 9.6 具有高级容积漫游VRT 9.7 实时自动造影剂跟踪(一次注射扫描)：在血管内造影剂浓度达到设定值后控制台自动触发增强扫描。 9.8 具备实时剂量调节软件 9.9 具备各种伪影消除软件（包括运动伪影、容积伪影校正软件） 9.10 低剂量肺扫描 9.11 组织结节测量软件 9.12 智能呼吸控制语音提示 9.13 虚拟摄片和不对称不规则摄片编排 9.14 儿童低剂量成像软件和扫描序列(具备能谱纯化技术) 9.15 不同病人的扫描图像可以在同一屏上分屏对比观察 9.16 最大CT值：≥+57000，便于高密度物体观察 9.17 并行重建功能 9.18 提供直接三维高级重建功能 ★10.球管、探测器、高压发生器等主要配件与CT为同一品牌：为保证车载CT到复杂环境作业的稳定性，要求球管、探测器、高压发生器等主要配件与CT为同一品牌 11.报告系统：可提供中英文两种系统供用户选择；自带报告模板，满足图文报告要求。 12.移动CT医疗车： ★12.1 国六排放标准，符合用户当地登记挂牌要求 ★12.2 车辆左、右两侧配有检修门 ★12.3 具备铅防护机房 ★12.4 X 线防护水平符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ130—2020）内的要求X 射 线泄漏≤2.5μGy/h； ★12.5 机房六面采用高密度铅全面防护，四周防护当量≥3mm/pb，铅板接缝交叠固定，射线照射方向背离 X 线操作台 ★12.6 具备壁挂空调 ★12.7 具备除湿器 ★12.8 具备逆变电源 ★12.9 具备紫外线消毒灯 ★12.10 具备操作台及操作椅 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用“正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式14

商务条款偏离表

包号：001

| 序号 | 采购文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。） | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 交货时间：本合同自签订之日起生效，至辽宁省肿瘤医院沈抚示范区院区项目具备本项目（货物）的安装条件并且货物（设备）安装调试完并经验收合格之日止。甲方将依据项目进展情况等综合因素提前通知乙方供货，甲方将提前2个工作日通知乙方。乙方在接到甲方通知后，需在90日内按甲方通知中的规定完成货物的交付、安装及调试工作并达到验收标准（具体以甲乙双方签订的合同为准）； |  |  |  |
| ★2 | 交货地点：采购人指定地点； |  |  |  |
| ★3 | 付款方式及条件：本项目无预付款；待合同清单中所有货物均执行完成交货、安装、调试、运行、达到验收标准并经甲方全部验收合格后，甲方将支付合同货款的100%款项。（以甲乙双方签订合同内容为准） |  |  |  |
| ★4 | 生产日期：所供设备的生产日期原则上在合同签署日期之后，但如因厂家原因导致设备生产日期确无法达到前述要求的情况下，则设备的生产日期最长不超过合同签署日期前6个月。 |  |  |  |
| ★5 | 验收标准：执行行业标准； 验收程序：按相关法律法规执行； 验收报告：按相关法律法规执行； 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 （根据辽宁省财政厅《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》（辽财采〔2017〕603号）） |  |  |  |
| ★6 | 质量保证期：本项目合同项下的所有设备自项目验收本合同项下全部货物均免费提供1年原厂质保，自辽宁省肿瘤医院对全部货物验收合格、以及辽宁省肿瘤医院沈抚示范院区正式开诊该货物投入使用之日起开始计算。质量保证期内设备出现故障免费提供更换配件，免费维修。 |  |  |  |
| ★7 | 质量保证期过后能够提供有偿维修售后服务，原厂维修配件的供应时间至少10年以上。 |  |  |  |
| ★8 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：质保期内不收取任何费用 |  |  |  |
| ★9 | 备品备件供应及优惠价格要求：质保期内不收取任何费用，遵守高真空元器件保修条例。 |  |  |  |
| ★10 | 系统扩展、升级服务要求：免费提供原厂必需的安全性系统软件和硬件服务。 |  |  |  |
| ★11 | 中文操作手册、技术及维修资料：需提供 |  |  |  |
| ★12 | 其他服务要求： （1）接口服务：本项目合同项下的各采购品目如后续涉及接口费用，则由中标供应商自行承担； （2）系统拓展及升级服务：质保期内免费提供原厂必需的安全性系统软件和研究服务。（具体以合同签订内容为准） （3）风险责任：因本项目科室目前为在建状态，合同项下的某些采购品目的相关配置或配件的要求可能会根据项目的实际需求情况而产生变化，供应商在进行投标报价时应将其可能产生的风险考虑在内，采购人不再额外支付。（具体以合同签订内容为准） （4）伴随服务：充分考虑医院实际需求及合理性，中标供应商应具备完整的设备安装、调试、培训方案等；在项目实施过程中，供应商须全力配合采购人，提供项目实施全过程技术咨询服务；同时，须配合采购人办理诊疗许可证、辐射安全许可证等相关证件；如采购产品为强制管理的计量器具，则需提供计量检定报告。上述伴随服务所产生的费用，供应商应将其考虑在投标报价内。 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用“正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式15

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式16

关于“电子文件和备份文件一致性”的承诺函

（采购人或采购代理机构名称）：

本公司承诺：本公司提供关于的项目名称：（项目编号）备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，如不一致，本公司将自行承担一切后果。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式17

进口产品制造厂家的授权书（本项目不适用）

（采购人或采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（加盖单位公章）：

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人（签字）：

日期：

（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）

格式18

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）的（项目名称）采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业，小型企业，微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业，小型企业，微型企业）；

....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖单位公章）：

日  期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式19

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |

注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

# 第三章 货物需求

一、商务要求

★1.交货时间：本合同自签订之日起生效，至辽宁省肿瘤医院沈抚示范区院区项目具备本项目（货物）的安装条件并且货物（设备）安装调试完并经验收合格之日止。甲方将依据项目进展情况等综合因素提前通知乙方供货，甲方将提前2个工作日通知乙方。乙方在接到甲方通知后，需在90日内按甲方通知中的规定完成货物的交付、安装及调试工作并达到验收标准（具体以甲乙双方签订的合同为准）；

★2.交货地点：采购人指定地点；

★3.付款方式及条件：本项目无预付款；待合同清单中所有货物均执行完成交货、安装、调试、运行、达到验收标准并经甲方全部验收合格后，甲方将支付合同货款的100%款项。（以甲乙双方签订合同内容为准）

★4.生产日期：所供设备的生产日期原则上在合同签署日期之后，但如因厂家原因导致设备生产日期确无法达到前述要求的情况下，则设备的生产日期最长不超过合同签署日期前6个月。

★5.验收标准：执行行业标准；

验收程序：按相关法律法规执行；

验收报告：按相关法律法规执行；

组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。

（根据辽宁省财政厅《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》（辽财采〔2017〕603号））

★6.质量保证期：本项目合同项下的所有设备自项目验收本合同项下全部货物均免费提供1年原厂质保，自辽宁省肿瘤医院对全部货物验收合格、以及辽宁省肿瘤医院沈抚示范院区正式开诊该货物投入使用之日起开始计算。质量保证期内设备出现故障免费提供更换配件，免费维修。

★7.质量保证期过后能够提供有偿维修售后服务，原厂维修配件的供应时间至少10年以上。

★8.维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：质保期内不收取任何费用

★9.备品备件供应及优惠价格要求：质保期内不收取任何费用，遵守高真空元器件保修条例。

★10.系统扩展、升级服务要求：免费提供原厂必需的安全性系统软件和硬件服务。

★11.中文操作手册、技术及维修资料：需提供

★12.其他服务要求：

（1）接口服务：本项目合同项下的各采购品目如后续涉及接口费用，则由中标供应商自行承担；

（2）系统拓展及升级服务：质保期内免费提供原厂必需的安全性系统软件和研究服务。（具体以合同签订内容为准）

（3）风险责任：因本项目科室目前为在建状态，合同项下的某些采购品目的相关配置或配件的要求可能会根据项目的实际需求情况而产生变化，供应商在进行投标报价时应将其可能产生的风险考虑在内，采购人不再额外支付。（具体以合同签订内容为准）

（4）伴随服务：充分考虑医院实际需求及合理性，中标供应商应具备完整的设备安装、调试、培训方案等；在项目实施过程中，供应商须全力配合采购人，提供项目实施全过程技术咨询服务；同时，须配合采购人办理诊疗许可证、辐射安全许可证等相关证件；如采购产品为强制管理的计量器具，则需提供计量检定报告。上述伴随服务所产生的费用，供应商应将其考虑在投标报价内。

二、技术要求

本项目采购具体要求如下：

品目001：PET/CT（数量：1）

1.技术参数及要求:

★1.1所投品牌最新型号的PET/CT设备

★1.2 PET≥36环，CT≥64层

2.机架

2.1	内置激光定位系统

2.2	机架结构:一体化机架

▲2.3机架孔径:≥76cm

▲2.4机架厚度:≤146cm

2.5	PET机架冷却方式:原厂水冷

▲2.6总重量（包括机架和扫描床）：≤3900kg

3.扫描床

3.1	最大承重：≥227kg

3.2	最小水平移动速度：≤1mm/s

3.2	最大水平移动速度：≥200mm/s

3.3	扫描床定位精度：≤0.5mm

3.4	低衰减头托、肢体支架及身体固定装置

3.5	安全保护装置

3.6 最大扫描长度≥190cm

4.PET部分

4.1	晶体：

★4.1.1	晶体材料：LSO或LYSO或LBS

▲4.1.2	单个晶体尺寸：长×宽≥3.0mm×3.0mm

★4.1.3	晶体厚度≥20mm或轴向视野≥35cm

▲4.1.4	晶体块数：≥45000

★4.1.5	晶体环数：≥36环

4.1.6	每个晶体环晶体总数：≥760

4.2	探测器：

★4.2.1	探测器类型：SiPM或DPC

4.2.2	总光电转换器数（不接受SiPM微通道数的概念）：≥29000

4.2.3	SiPM覆盖率：≥90%

4.3	衰减校正：CT衰减校正

4.4	PET飞行时间（TOF）技术（含软、硬件）

5.CT部分

5.1	探测器：

5.1.1	材料：稀土陶瓷

5.1.2	探测器物理排数：≥32排

5.1.3	单圈扫描采集层数：≥64层

▲5.1.4	单圈扫描图像重建层数：≥160层

5.2	滑环类型：低压滑环

5.3	CT驱动方式：电磁驱动

5.4	球管：

5.4.1	球管散热方式：水冷+油冷

5.4.2	阳极最大散热率：≥7000KHU/min

▲5.4.3 有效阳极热容量：≥30MHU

5.4.4	最大焦点尺寸：≤0.9mm*1.1mm（按面积计算）

5.4.5	小焦点尺寸：≤0.7mm*0.7mm（按面积计算）

5.4.6	70kV超低剂量扫描技术

6.性能参数

6.1	PET参数：

6.1.1	灵敏度（NEMA灵敏度×TOF增益值，不接受其他算法增益）：≥55cps/kBq

6.1.2	横向扫描视野：≥70cm

6.1.3	符合时间窗：≤4.7ns

6.1.5	采集能窗下限：≥435Kev

▲6.1.6	系统能量分辨率：≤9%

6.1.7	散射分数：≤38%

6.1.8	NEMA空间分辨率(FWHM mm, FBP）

6.1.8.1 横向：

（1）距中心1cm：≤3.7

（2）距中心10cm：≤4.3

6.1.8.2轴向：

（1）距中心1cm：≤3.7

（2）距中心10cm：≤4.5

6.1.9	重建矩阵（PET矩阵，非显示屏矩阵）：≥512

6.1.10 系统达到峰值时的噪声等效计数率Peak NECR（NEMA NECR peak×TOF增益值，不接受其他算法增益）：≥998

6.1.11 系统TOF时间分辨率(@5.3kBq/ml)：≤220ps

▲6.1.12 系统TOF时间分辨率(@NECR peak峰值活度)：≤220ps

6.1.13 TOF漂移（5.3kBq/ml到NECR peak峰值活度）：≤5ps

6.2	CT参数：

★6.2.1	最大扫描速度：≤0.35s/360°

6.2.2	最薄扫描层厚：≤0.6mm

6.2.3	高压发生器功率：≥80KW

6.2.4	最大管电流：≥666mA

▲6.2.5	空间分辨率：≥24LP/cm

6.2.6	密度分辨率：≤5.0mm@0.3%

7.计算机系统

7.1	采集和后处理工作站

7.1.1 原厂采集工作站硬件：一套

7.1.1.1 主频：自报

7.1.1.2 内存：≥256GB

7.1.1.3 硬盘：≥4TGB

7.1.1.4 显示器：≥19寸

7.1.2 原厂后处理工作站硬件：一套

7.1.2.1 主频：自报

7.1.2.2 内存：≥64GB

7.1.2.3硬盘：≥1TGB

7.1.2.4显示器：≥19寸

8.PET/CT应用软件

8.1 PET应用软件：

8.1.1 图像采集软件

8.1.2 图像处理（重建）软件

8.1.3 图像显示软件

8.1.4 定量分析软件

8.1.5 3D迭代重建软件

8.2 CT应用软件：

8.2.1 图像采集软件

8.2.2 图像处理（重建）软件

8.2.3 图像显示软件

8.2.4 图像分析软件

8.2.5 校正软件

8.2.6 质量控制软件

8.2.7 辐射剂量计算软件

8.2.8 低剂量软件

8.2.9 自动剂量调节软件

8.3 PET-CT应用软件：

8.3.1 同机图像融合软件

8.3.2 图像处理软件

8.3.3 图像显示软件

8.3.4 图像分析软件

8.3.5 校正软件

8.3.6 质量控制软件

8.3.7 图像传输软件

8.3.8 脑专用采集显像

9.PET/CT质控与保养

9.1 PET/CT专业校正软件

9.2 PET/CT质量控制软件

9.3 PET质控校准源

9.4 PET质控校准源类型：Ge68或Na22定制放射源

9.5 枚数：≥2个

9.6 PET质控校准源屏蔽装机

9.7 CT质控水模

9.8 NEMA2018专业质控软件

9.9 PET NEMA灵敏度模体

9.10 PET NEMA散射模体

9.11 PET质量控制测试模体

9.12 PET NEMA2018质控附件:PET空间分辨率20cm规格支架，提供PET/CT融合精度质控配件

9.13 基于Ge68定制放射源的自动质控技术

10.PET-CT多中心解决方案

10.1 异机定量功能：实现不同设备不同重建方式下，PET定量的一致性，不同设备不同重建方式的误差≤10%；

10.2 异机定量功能：加入滤波器后不影响临床PET图像质量，非两步法（即分别生成加定量滤波和不加定量滤波的图像）

10.3 对比度还原曲线（RC）自动测量

10.4 跨重建参数归一化滤波器

10.5 跨重建参数归一化重建引擎

10.6 跨设备图像归一化滤波器

10.7 跨设备图像归一化重建引擎

10.8 异机定量专业质控模体

11.实影渲染成像技术（全息仿生成像）

11.1 实影渲染融合成像，模拟可见光子与CT扫描获得的体积数据相互作用，生成逼真的患者解剖图像，并实现CVRT解剖影像与PET功能影像的实景渲染融合影像技术

11.2 不同于传统的 VR 方法通过每个像素将单条直线光线追踪到体积数据（“射线投射”），提供通过追踪每个像素的数百或数千条光子路径来获取患者解剖结构的实影渲染成像技术

11.3 提供蒙特卡洛算法的计算最佳关路径的随机子集

11.4 提供平均多个蒙特卡洛本来迭代的重建技术，用于获得最终临床图像

11.5 提供摄影高动态范围(HDR)光图的数据照明技术，实现自然光与光子散射和吸收的精确模拟相结合，观察到软阴影、环境光遮蔽、体积散射和次表面光子相互作用等阴影效果，产生逼真图像

11.6 通过对具有可变光圈、焦距和曝光的虚拟相机进行建模，实现景深和运动模糊等附加效果

11.7 CVRT解剖影像与PET功能影像的实景渲染融合影像技术

12.全身动态采集平台

12.1 非床位式的连续进床PET扫描

12.2 无需床位重叠的轴向灵敏度均一技术

12.3 可灵活设定扫描范围，非床位式，可避免多余的CT扫描

12.4 每个不同范围可自由设定采集速度、时间及距离，非床位式，床位重叠范围0%	。

13.全身动态重建平台

13.1 提供动态响应线LOR的采集技术：非床位式静态响应线

13.2 提供动态响应线LOR的重建技术：非床位式静态响应线

13.3 提供动态响应线LOR的读取和存储：非床位式静态响应线

14.其他配置

14.1科研版计算机一套：含显示器，内存：≥128G, CPU:不低于RTX4090，显存不低于24G；

14.2 ≥24寸医用显示器二套，屏幕分辨率≥1920×1200像素，最大亮度≥600尼特，对比度：≥1,000:1

14.3 激光打印机2台，打印技术：激光打印，打印符合(每月，A4) ≥80000页，打印质量≥1200*1200dpi,具备显示屏，具备USB接口，具备千兆网

14.4 彩色喷墨打印机2台

14.5 中报系统：不低于三个端点

品目002：ECT-CT（数量：1）

1.总体：机型须为单光子发射型断层扫描仪，配备诊断级 CT

2.探头

2.1 全数字化大视野高清探头（HD探头）

2.2 提供三维自适应机架

2.3 探头有效视野：≥530mm×380mm

2.4 晶体类型及厚度：≥3/8 英寸NaI晶体

★2.5 固有能量范围：40-620KeV或35-588KeV

2.6 光电倍增管（PMT）：≥59只/探头

▲2.7 双探头断层采集角度：90度、180度及76或79度夹角

2.8 单光子最大计数率：≥460KCPS

2.9 探头全自动归位功能

2.10 旋转中心校正系统

2.11 能量、线性及均匀度校正系统

2.12 SPECT三维重建空间分辨率(带散射，LEHR)

▲2.12.1 中心：≤5.9mm

2.12.2 径向：≤5.1mm

2.12.3 切向：≤4.2mm

3.准直器要求

3.1 提供低能高分辨准直器：

3.1.1 系统灵敏度NEMA标准(低能高分辨准直器：10cm处)：≥202cpm/µCi

3.1.2 容积灵敏度NEMA标准（低能高分辨准直器，99mTc）：≥12,000cps/(MBq/cm2)

3.1.3 准直器壁厚：≥0.15mm

▲3.1.4 低能高分辨型准直器重量：≤30kg/个

3.1.5 低能高分辨型准直器孔数>140000孔/准直器

3.2 提供高能准直器：

▲3.2.1 系统灵敏度NEMA标准(高能通用准直器：10cm处)：≥130cpm/µCi

3.2.2 高能准直器壁厚：≥1.9mm

▲3.2.3 高能准直器重量：≤125kg/个

3.3 四合一准直器车

3.4 提供中能准直器：

▲3.4.1 系统灵敏度NEMA标准(中能准直器：10cm处)：≥260cpm/µCi

3.4.2 中能准直器壁厚：≥1.1mm

▲3.4.3 中能准直器重量：≤64kg/个

4.机架：

4.1 提供开放式机架设计

4.2 扫描床可移开；双探头可成多种角度，进行不同位置断层扫描

4.3 180 度模式下双探头之间最小距离（带LEHR  准直器情况下）：≤19.5cm

4.4 180 度模式下双探头之间最大距离（带LEHR  准直器情况下）：≥72cm

4.5 SPECT机架旋转角度范围	：≥540º

4.6 SPECT机架旋转精度	：≤0.1°

4.7 探头头尾角倾斜技术：±16°

4.8 机架孔径：≥70cm

4.9 SPECT探头在90度、180度及76度夹角断层采集模式下，都能采用实时身体轮廓自动跟踪技术

4.10 身体轮廓自动跟踪模式下，探头与病人的距离：≤1.2cm

4.11 身体轮廓自动跟踪模式下，最快全身扫描速度：≥60cm/min

4.12 全身扫描矩阵：256×512，256×1024，512×1024

4.13 SPECT全身扫描长度：≥200cm

4.14 SPECT探头连续螺旋采集

4.15 SPECT探头连续最大转速：≤10s/圈

4.16 SPECT/CT系统机架重量	：≤3,700kg

4.17 一键完成SPECT/CT开关机

5.检查床

5.1 检查床最大承重：≥227kg

5.2 检查床的最低高度：≤50cm

5.3 检查床的最高高度：≥105cm

5.4 床位定位精准误差：≤1mm

5.5 后端联动支撑系统

5.6 检查床内置点源支架

6.SPECT采集模式

6.1 平面Static采集

6.2 平面dynamic采集

6.3 平面gated 采集

6.4 断层SPECT 采集

6.5 断层gated SPEC采集

6.6 dynamic SPECT（动态断层）采集

6.7 whole-body 平面采集

6.8 whole-body SPECT(全身断层)采集

6.9 List-mode采集模式

6.10 回顾式心电门控

7.螺旋CT

★7.1 物理探测器排数≥16 排

7.2 原始采集层数≥16 层

7.3 重建层数≥32层

7.4 最大等效高压发生器功率：≥70kw

7.5 最大等效球管阳极热容量：≥8MHU

7.6 球管最大输出电流：≥240mA

7.7 球管最大电压：≥130kV

7.8 球管焦点：焦点大小可变，≥2种

7.8.1 球管小焦点短径长度：≤0.4mm

7.8.2 球管大焦点短径长度：≤0.7mm

7.9 CT空间分辨率（X/Y）：

7.9.1 空间分辨率@2% MTF(±10%)：≥15.0 lp/cm

7.9.2 空间分辨率@10% MTF (±10%)：≥14.5 lp/cm

7.9.3 空间分辨率@50% MTF(±10%)：≥11.5 lp/cm

7.10 CT重建视野：≥70cm

7.11 最薄重建层厚：≤0.6mm

▲7.13 最大SPECT与CT断层连续扫描范围：≥184cm

▲7.14 螺旋连续扫描最大时间：≥200秒

8.采集重建工作站

8.1 配备一体化超高档多功能全身扫描SPECT/CT采集操作工作站

8.2 提供最新原厂独立采集工作站，SPECT和 CT为同一系统采集，window或Linux

8.3 CPU主频：自报

8.4 主内存：≥32GB

8.5 硬盘：≥960GB

8.6 数据图像传输：提供所有 DICOM3.0和Work list标准协议

8.7 远程维修诊断系统

8.8 自动语音系统及双向语音传输

9.原厂高级独立影像工作站

9.1 CPU主频：自报

9.2 主内存：≥96GB

9.3 硬盘：≥1.8TB

10.SPECT处理及显示软件包

10.1 2D感兴趣区(ROI)的生成、处理及显示，便于临床定量分析

10.2 3D感兴趣区(VOI)的生成、处理及显示，便于临床定量分析

10.3 各种曲线的生成、计算、处理及显示

10.4 图像的电影显示

10.5 全身断层采集与处理功能

10.6 动态采集与处理功能

10.7 滤波反投影和迭代法图像重建软件包

10.8 运动伪影自动识别及校正软件

10.9 全身骨骼（或局部）分析软件包

10.10 肺通气和灌注分析软件包

10.11 甲状腺摄取分数计算工具

10.12 甲状旁腺成像分析工具提供

10.13 胃排空指数分析工具

10.14 食道运动分析工具

10.15 胆囊排泄分数计算工具

10.16 肾脏灌注和功能分析软件包

10.17 心肌显像定量分析软件系统

10.18 心肌血流灌注分析软件包

10.19 心血池处理软件(心脏收缩、舒张及运动功能)

10.20 门电路心肌灌注断层显像质量控制软件包

10.21 心脏首次通过分析软件包

10.22 心室壁运动动态显示功能

10.23 动态肝胆时间放射性定量分析，包括自动提供排泄率、达峰时间、半排时间等。

10.24 动态胃时间-放射性定量分析，包括自动提供排泄率、达峰时间、半排时间等。

10.25 病人移动纠正技术

10.26 多时间点疗效评估

10.27 4DM心脏后处理软件

10.28	回顾式重建，采集完成后可调整参数多次重建

10.29 支持自动运动校正的迭代重建

10.30 支持自动呼吸校正的迭代重建

10.31 心脏门控成像衰减校正技术

10.32 心脏门控成像散射校正技术

11.CT处理及显示软件包

11.1 虚拟内窥镜技术

11.2 3D彩色透视解剖图谱

11.3 VRT容积再现技术

11.4 Time line精准曝光显示

11.5 CT造影剂追踪触发

11.6 自适应定位相调制

11.7 自适应管电流调制

11.8 敏感部位剂量关爱技术（乳腺、甲状腺或眼晶状体等）

11.9 基于生数据和图像域的迭代重建技术

11.10 低剂量锡板过滤光筛技术

11.11 MPR

11.12 最大密度投影MIP

11.13 最小密度投影MinIP

11.14 表面三维SSD

11.15 CT电影

11.16 螺旋扫描降噪软件

11.17 运动伪影校正软件

12.其他配置：

12.1 头托

12.2 内置式心电门控

12.3 四象限铅栅模型

12.4 可填充泛源模型

12.5 UPS包含控制台和设备

12.6 科研版计算机一套：含显示器，内存：≥128G, CPU:不低于RTX4090，显存不低于24G；

12.7 ≥24寸医用显示器二套，屏幕分辨率≥1920×1200像素，最大亮度≥600尼特，对比度：≥1,000:1

12.8 激光打印机1台，打印技术：激光打印，打印符合(每月，A4)≥80000页，打印质量≥1200*1200dpi,具备显示屏，具备USB接口，具备千兆网

12.9 彩色喷墨打印机2台

12.10 竖屏一套：分辨率≥3MP(1536*2048),尺寸：≥21.3-inch(3:4),对比度≥1800:1；

12.11 ≥86寸医疗一体化大屏一套，屏幕分辨率：≥3,840×2,160像素，对比度：≥1,200:1，亮度≥500 cd/m2

13.先进技术：

13.1 原厂SPECT心脏成像技术：提供原厂SPECT心脏成像技术（提供Evolution for Cardiac或 Flash 3D心脏高级成像系统）

13.2 原厂SPECT骨成像技术：提供原厂SPECT骨成像技术（提供Evolution  for Bone或Flash 3D for Bone高级心脏成像系统)

13.3 智能肋骨标记

13.4 智能脊柱标记

13.5 智能肺分割

13.6 智能平面生成，根据断层图像自动生成平面图像

13.7 智能呼吸校正

13.8 智能运动校正

13.9智能全身肿瘤负荷定量

13.10 智能病灶分割

品目003：X射线计算机体层摄影设备（车载CT）（数量：1）

1.设备要求：提供2015年以后的新机型。

2.机架系统

★2.1 机架孔径：≥70cm

▲2.2 原厂内置一体化摄像头或天眼摄像：机架上具备内置一体化摄像头，扫描全程监控患者有否移动、对造影剂有无过敏反应等情况。监控图像可在主机显示。

3.X线系统	：

★3.1 球管阳极物理热容量：≥3.5MHU

3.2 球管提供能谱纯化Sn技术	提供以球管的能谱纯化技术，滤过低能级射线，以大幅度降低剂量，提高图像质量。提供Sn110KV, Sn130KV管电压；

▲3.3 电压值≥5档球管电压自动调节选择

3.4 球管敏感器官关爱技术：提供球管X线对敏感器官的保护，对敏感器官停止放线，在其他角度进行补偿投照，避免X线对眼睛、甲状腺和乳腺的直接照射和辐射伤害。

3.5 球管大焦点尺寸：≤0.8mm×0.7mm

▲3.6 球管小焦点尺寸：≤0.8mm×0.4mm

4.探测器：

4.1 成像图像层数：≥32层图像/360º

4.2 3D防散射线滤线栅：探测器上具备3D防散射线滤线栅硬件

4.3 探测器通道数：≥768个/排

▲4.4 探测器排列方式：对称等宽排列

4.5 具备机架上呼吸控制专用指示灯(非X线暴光指示灯)

5.扫描床系统

★5.1 床水平移动最大速度：≥200mm/s

6.主控台（数量：1套）

6.1 提供一体化计算机：提供计算机整合在机架中的内置设计，节省扫描间建筑成本。

6.2 重建矩阵：≥512×512

6.3 显示矩阵：≥1024×1024

6.4 处理功能：具备扫描、重建、显示、查询、存储、打印等操作

6.5 高分辨率逐行扫描显示器：≥1024×1280 LCD，≥23寸

6.6 DICOM3.0图像格式，符合DICOM标准的工作列表、存储、传输、查询、打印、工作单（worklist）等功能；

7.扫描参数

▲7.1 最薄层厚厚度：≤0.6mm

▲7.2 最大视野：≥60cm

▲7.3 最长连续螺旋扫描时间：≥200秒

7.4 提供根据生理解剖角度的自由重建：对脊柱、后颅窝等器官，在扫描后自动进行小角度和自由角度重建，符合人体生理解剖，不需要医生手动进行角度重建。

8.图像质量

8.1 可视空间分辨率10%MTF：≥14.5 LP/CM（X-Y轴）

8.2 可视空间分辨率50%MTF：≥11.8 LP/CM（X-Y轴）

8.3 密度分辨率：≤3mm@3%（≤14 mGy,16 cm CATPHAN Phantom）

9.临床应用功能

9.1 自动检测扫描范围：在扫描完成后系统自动检测扫描范围是否完整

9.2 自动检测造影剂浓度：在扫描完成后系统自动检测造影剂浓度是否达到诊断水平。

9.3 具有多平面重建和曲面重建

9.4 具有最大密度投影

9.5 具有最小密度投影

9.6 具有高级容积漫游VRT

9.7 实时自动造影剂跟踪(一次注射扫描)：在血管内造影剂浓度达到设定值后控制台自动触发增强扫描。

9.8 具备实时剂量调节软件

9.9 具备各种伪影消除软件（包括运动伪影、容积伪影校正软件）

9.10 低剂量肺扫描

9.11 组织结节测量软件

9.12 智能呼吸控制语音提示

9.13 虚拟摄片和不对称不规则摄片编排

9.14 儿童低剂量成像软件和扫描序列(具备能谱纯化技术)

9.15 不同病人的扫描图像可以在同一屏上分屏对比观察

9.16 最大CT值：≥+57000，便于高密度物体观察

9.17 并行重建功能

9.18 提供直接三维高级重建功能

★10.球管、探测器、高压发生器等主要配件与CT为同一品牌：为保证车载CT到复杂环境作业的稳定性，要求球管、探测器、高压发生器等主要配件与CT为同一品牌

11.报告系统：可提供中英文两种系统供用户选择；自带报告模板，满足图文报告要求。

12.移动CT医疗车：

★12.1 国六排放标准，符合用户当地登记挂牌要求

★12.2 车辆左、右两侧配有检修门

★12.3 具备铅防护机房

★12.4 X 线防护水平符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ130—2020）内的要求X 射

线泄漏≤2.5μGy/h；

★12.5 机房六面采用高密度铅全面防护，四周防护当量≥3mm/pb，铅板接缝交叠固定，射线照射方向背离 X 线操作台

★12.6 具备壁挂空调

★12.7 具备除湿器

★12.8 具备逆变电源

★12.9 具备紫外线消毒灯

★12.10	具备操作台及操作椅

注：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。

第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。

4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

- 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后 1 小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

6.1对于中小微企业的相关规定

具体执行“政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）”的相关规定。

6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。最后报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务投标报价的10%

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除/。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

- 节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的 / %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合法评标的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予 6%  的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

★7、投标无效情况详见投标人须知。

★8、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

- 采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

- 采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

## 附件1

资格审查表

| 序号 | ## 审查项目 | ## 审查标准 | ## 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## ... |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 组织机构代码证 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 税务登记证 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书 | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | ## 1.信息完整 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | ## 1.信息完整 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 11 | 其它资格证明文件： （1）供应商须具有药监部门批准的医疗器械生产或经营证明文件，并在有效期内； （2）具有药监部门批准的所投产品医疗器械注册备案证明文件，并在有效期内。 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 12 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询） | ## 无投标须知22.2.1所述的不良记录 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

## 附件2

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## ... |
| 1 | 投标函 | ## 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 递交投标保证金证明材料复印件 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 开标一览表 | ## 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 分项报价表 | ## 1.按给定格式填写，信息完整 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 技术规格偏离表 | ## 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 商务条款偏离表 | ## 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 投标人关联单位说明 | ## 无投标须知1.5所述情形 |  |  |  |
| 8 | 其他符合性证明材料： 应特别注明为★号项技术要求应提供有效证明材料（包括但不限于制造商盖章的产品技术说明书或制造商发行的技术白皮书或产品彩页等文字资料或图纸或数据均可），投标人的响应内容应用方框圈出，醒目注明，便于评委查找。）（必须提供能证明所投产品的技术参数的证明材料，上述任意一项均可） | 响应招标文件实质性要求 |  |  |  |
| 9 | 关于“电子文件和备份文件一致性”的承诺函 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 投标报价 | 1.响应招标文件实质性要求 2.无投标须知26.2所述情形 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

## 附件3

评分细则

（综合评分法适用）

（一）基本评分标准

| 包号 | 001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| 价格部分 | 投标价格 | （1）计算公式为：价格分=(Cmin/C)×30。 （2）其中，Cmin为所有有效投标人中的最低投标价，C为投标人的投标价。以上价格均指通过资格性、符合性审查的投标人的投标最终报价。 | 30 |
| 技术部分 | 技术部分 | 1.根据《技术规格偏离表》，所投设备技术指标完全满足招标文件第三章货物需求中所投包的技术要求的得基础分41分。 2.★项参数为重要参数，如有负偏离则投标文件无效。 3.▲项参数为基础参数，如有负偏离则则扣分处理。 扣分原则：每出现一个▲项参数负偏离扣1分，共26 项，最多扣26分。 4.非★、▲项参数为普通参数，如有负偏离则扣分处理。 扣分原则：每出现一个非★、▲项参数负偏离扣0.05分，共300项，最多扣15分。 5.《技术规格偏离表》中“证明资料”一栏须填写“见投标文件第 页，第 行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。 备注：★项参数、▲项参数技术指标的响应程度必须提供有效证明材料，评标委员会仅根据投标人提供的技术证明文件对技术进行评判，而不以投标人自身应答及响应作为评标依据，投标人的★项参数、▲项参数技术指标仅做出响应而未提供证明文件的视为无效应答，非★、▲项参数以投标人自身应答作为评标依据。 | 41 |
| 商务部分 | 质保期 | 本项目要求的1年质保期的基础上，每增加1年得0.5分，最多得1分； | 1 |
|  | 供货方案 | 供货方案包括但不限于：（1）供货流程（2）运输条件（3）进度控制（4）质量保证等4项要点。 供货方案共4项，每项满分为2分，共8分； 提供的方案描述详尽合理、符合实际得每项得2分，内容存在缺陷或与本项目执行无关的内容、有错误影响方案有效性等任一情形的得0.5分，未提供的得0分； 以上方案均应结合本项目设备采购实际情况及商务需求进行阐述。 注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容等任一情形。 | 8 |
|  | 安装调试方案 | 安装调试方案包括但不限于：（1）安装流程（2）安装要点（3）调试方案（4）安装人员分配等4项要点。安装调试方案共4项，每项满分为2分，共8分； 提供的方案描述详尽合理、符合实际得每项得2分，内容存在缺陷或与本项目执行无关的内容、有错误影响方案有效性等任一情形的得0.5分，未提供的得0分； 以上方案均应结合本项目设备采购实际情况及商务需求进行阐述。 注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容等任一情形。 | 8 |
|  | 售后服务方案 | 售后服务方案包括但不限于：（1）应急预案（2）维修方案（3）易损件维修更换方案（4）维修人员分配等4项要点。 售后服务方案共4项，每项满分为1.5分，共6分；提供的方案描述详尽合理、符合实际得每项得1.5分，内容存在缺陷或与本项目执行无关的内容、有错误影响方案有效性等任一情形的得0.5分，未提供的得0分； 以上方案均应结合本项目设备采购实际情况及商务需求进行阐述。 注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容等任一情形。 | 6 |
|  | 人员培训方案 | 培训计划方案包括但不限于：（1）培训流程（2）培训方式（3）要点分析（4）课时安排等4项要点。 培训计划方案共4项，每项满分为1.5分，共6分；提供的方案描述详尽合理、符合实际得每项得1.5分，内容存在缺陷或与本项目执行无关的内容、有错误影响方案有效性等任一情形的得0.5分，未提供的得0分； 以上方案均应结合本项目设备采购实际情况及商务需求进行阐述。 注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容等任一情形。 | 6 |
| 合 计 | - |  | 100 |

- 加分项评分标准

| 加分 因素 | 加分说明 |
| --- | --- |
| 节能 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3%的加分，计算公式如下： 节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 × %。 |
| 环保 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3%的加分，计算公式如下： 环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 × %。 |

# 第五章 政府采购合同条款及格式

## 合同格式

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |